中国实验室用水国家标准

实验用三个等级净化水的技术要求(GB6682－66)：　 
一级水：基本上不含有溶解或胶态离子杂质及有机物。它可用二级水经进一步处理而制得。
二级水：可含有微量的无机、有机或胶态杂质。
三级水：适用一般实验室实验工作。

| 指 标 名 称 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值范围（25℃ ) | ——— | ——— | 5.0-7.5 |
| 电导率 （25℃ )(μs/cm) ≤ | 0.1 | 1.0 | 5.0 |
| 可氧化物的限度试验 | ——— | 符合 | 符合 |
| 吸光度(254nm,1cm 光程) ≤ | 0.001 | 0.01 | ——— |
| 二氧化硅(mg/L) ≤ | 0.02 | 0.05 | ——— |